附件3

2020年动物源细菌耐药性监测计划

根据《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017—2020年）》部署和要求，为做好2020年动物源细菌耐药性监测工作，充分发挥监测工作的支撑作用，促进养殖环节科学合理用药，制定本计划。

一、任务分工

（一）农业农村部畜牧兽医局负责组织开展全国动物源细菌耐药性监测工作，制定发布监测计划，分析和应用监测结果。

（二）中国兽医药品监察所（以下简称中监所）负责全国动物源细菌耐药性监测工作的技术指导、数据库建设与维护工作、药敏试验板的设计与质量控制、监测结果的汇总和分析。

（三）省级兽医行政管理部门负责配合完成全国动物源细菌耐药性监测工作相关任务，协助任务承担单位做好动物屠宰场和养殖场的采样任务。有条件的省份应积极安排检测经费，制定并组织实施本辖区动物源细菌耐药性监测计划。

（四）监测任务承担单位按要求完成全国动物源细菌耐药性监测工作计划任务。监测数量见附件3—1。

（五）各菌株保藏与鉴定单位中，中监所负责对各地耐药性监测任务承担单位分离的人畜共患病原菌（沙门氏菌和金黄色葡萄球菌）菌种的保存，并指导各任务承担单位进行沙门氏菌血清分型，沙门氏菌罕见耐药表型菌株的确认、收集和保存以及耐药机制的鉴定；中国农业大学负责肠球菌、弯曲杆菌罕见耐药表型菌株的确认、收集和保存以及耐药机制的鉴定；华南农业大学负责大肠杆菌罕见耐药表型菌株的确认、收集和保存以及耐药机制的鉴定；华中农业大学负责副猪嗜血杆菌和魏氏梭菌罕见耐药表型菌株的确认、收集和保存以及耐药机制的鉴定；西北农林科技大学负责伪结核棒状杆菌罕见耐药表型菌株的确认、收集和保存以及耐药机制的鉴定。

二、检测范围与原则

动物源细菌耐药性监测区域覆盖除西藏外的30个省（区、市），实行定点监测和随机监测相结合。2020年增加了2019年全国兽用抗菌药使用减量化行动试点养殖场（目录见附件3—2）作为定点监测场，并要求继续跟踪监测2018年全国兽用抗菌药使用减量化行动试点养殖场和监测网中长期定点监测的养殖场，还需随机监测责任区域内的至少3个地市，每市至少3个养殖场或屠宰场。

（一）监测大肠杆菌、沙门氏菌和副猪嗜血杆菌等3种革兰氏阴性菌对氨苄西林、阿莫西林/克拉维酸、庆大霉素、大观霉素、四环素、氟苯尼考、磺胺异噁唑、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、头孢噻呋、头孢他啶、恩诺沙星、氧氟沙星、美罗培南、安普霉素、黏菌素、乙酰甲喹16种抗菌药的耐药性。

（二）监测肠球菌、金黄色葡萄球菌、魏氏梭菌和伪结核棒状杆菌等4种革兰氏阳性菌对青霉素、阿莫西林/克拉维酸、红霉素、克林霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、头孢噻呋、头孢西丁、磺胺异噁唑、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、万古霉素、多西环素、氟苯尼考、苯唑西林、庆大霉素、泰妙菌素、替米考星、利奈唑胺18种抗菌药的耐药性。

（三）监测弯曲杆菌对阿奇霉素、环丙沙星、红霉素、庆大霉素、四环素、氟苯尼考、萘啶酸、泰利霉素、克林霉素9种抗菌药的耐药性。

（四）监测肠球菌和魏氏梭菌对四环素、吉他霉素、黄霉素、恩拉霉素、喹烯酮、那西肽、阿维拉霉素、维吉尼亚霉素、杆菌肽9种抗菌药的耐药性。

三、监测要求

（一）各监测任务承担单位要按照《动物源细菌耐药性监测采样和检测技术要点》（见附件3—3）开展采样、细菌分离和鉴定、耐药性检测和结果上报等工作。对于判定为万古霉素、美罗培南耐药的监测结果，相应承担单位上报监测数据之前，需对相应菌株耐药性检测结果进行复核。

（二）样品应从养殖场（包括养鸡场、养鸭场、养猪场、养羊场、奶牛场）或屠宰厂抽取。从养殖场抽样的，规模场和规模以下场各占约50%。

（三）采样的同时，应做好养殖场用药情况和饲料来源调查，认真填写《采样记录表》（见附件3—4）。对同一养殖场用药情况不同的动物群，应分开填写采样表。

（四）细菌的分离和鉴定按照《动物源细菌分离和鉴定方法》（附件3—5）或参照相关国际标准执行。

（五）各任务承担单位进行药敏试验时应使用经过质量认证的检测板。2020年继续监测肠球菌和魏氏梭菌对促生长用抗菌药物的耐药性。药敏试验检测板（MIC测定）使用方法见附件3—6。

四、结果报送

（一）登陆中国兽药信息网（www.ivdc.org.cn），在中国兽药数据库下选择“兽药耐药性监测数据库系统”，输入本单位用户名和密码，将经实验室相关负责人审核通过的耐药性检测数据上传到数据库，然后进行总结分析。

（二）按照任务分工，各监测任务承担单位的电子版总结在2020年10月31日之前报中监所。2021年1月31日前，由中监所完成汇总分析后报我部畜牧兽医局。

附件3—1

2020年动物源细菌耐药性监测计划

| 采样地区 | 采样要求 | 样品来源 | 细菌种类与数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌各15株，弯曲杆菌30株 |
| 天津 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于2个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌各15株，弯曲杆菌30株 |
| 河北 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株 |
| 内蒙古 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场3～5个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌、金黄色葡萄球菌各50株 |
| 山西 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各20株 |
| 山东 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、魏氏梭菌各30株，弯曲杆菌50株 |
| 河南 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、魏氏梭菌各30株，弯曲杆菌50株，副猪嗜血杆菌15株 |
| 广东 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各30株，魏氏梭菌30株 |
| 广西 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各20株，魏氏梭菌30株 |
| 海南 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于2个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各20株，魏氏梭菌20株 |
| 福建 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于2个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各20株，魏氏梭菌20株 |
| 上海 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，金黄色葡萄球菌20株，沙门氏菌、弯曲杆菌各15株 |
| 浙江 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌各30株，弯曲杆菌50株 |
| 江苏 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各30株 |
| 安徽 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各20株 |
| 江西 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各15株，魏氏梭菌20株，副猪嗜血杆菌15株 |
| 湖南 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株，副猪嗜血杆菌15株 |
| 湖北 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株，副猪嗜血杆菌15株 |
| 辽宁 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各30株 |
| 黑龙江 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌20株，金黄色葡萄球菌50株、弯曲杆菌20株 |
| 吉林 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、弯曲杆菌各30株 |
| 四川 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各30株，副猪嗜血杆菌15株 |
| 重庆 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各15株 |
| 贵州 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、弯曲杆菌各30株 |
| 云南 | 养殖场或屠宰厂不少于10个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、弯曲杆菌各30株 |
| 陕西 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场不少于3个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各20株，伪结核棒状杆菌、魏氏梭菌各30株 |
| 甘肃 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌各30株，魏氏梭菌30株 |
| 宁夏 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株 |
| 新疆 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各100株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株 |
| 青海 | 养殖场或屠宰厂不少于20个，奶牛场1-2个，屠宰厂为鸡、猪源样品 | 肛门/泄殖腔/鼻腔拭子、盲肠内容物、新鲜牛奶 | 大肠杆菌、肠球菌各50株，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、魏氏梭菌各30株 |

采样要求说明：

1.养殖场采样主要来自出栏前动物；对于大肠杆菌、肠球菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌，不同养殖阶段或相同阶段不同圈舍采集的样品分离得到的菌株，可视为不同菌株；相同阶段相同圈舍采集的菌株视为同一菌株。对于沙门氏菌，同一养殖场不超过5株（最好来自不同圈舍或不同养殖阶段）。

2.样本来源涉及的养殖场规模要求大、中小型养殖场各半。

3.根据不同采样地区和动物种类，菌株数量尽量均衡分配，覆盖农业农村部发布的2018年、2019年全国兽用抗菌药使用减量化行动试点养殖场。

4.屠宰场采样中，来自同一养殖场分离的菌株不超过3株。

附件3—2

全国定点跟踪监测养殖场名录

（2019年全国兽用抗菌药使用减量化行动试点养殖场名单）

| 序号 | 省份（数量） | 参加试点养殖场 | 地址 | 畜禽种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市（2） | 北京首农畜牧发展有限公司金银岛牧场 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号 | 奶牛 |
| 2 |  | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 北京市海淀区丰秀中路3号 | 蛋鸡 |
| 3 | 天津市（2） | 天津市锦河畜禽养殖有限公司 | 天津市北辰区双口镇安光村 | 蛋鸡 |
| 4 |  | 天津市今日健康乳业有限公司 | 北辰区双口镇立新园林场院内 | 奶牛 |
| 5 | 河北省（5） | 唐山汉沽兴业奶牛养殖有限公司 | 唐山汉沽管理区十队中心路东侧 | 奶牛 |
| 6 |  | 河北美客多食品集团股份有限公司 | 河北省遵化市工业园(黄庄子村邦宽路南) | 肉鸡 |
| 7 |  | 北粮农业股份有限公司 | 唐山市芦台经济开发区二社区 | 蛋鸡 |
| 8 |  | 大成食品(河北)有限公司大高台自养场 | 沧州市孟村县高寨镇大高台 | 肉鸡 |
| 9 |  | 三河鑫隆奶牛养殖有限公司 | 河北省廊坊市三河鑫隆奶牛养殖有限公司 | 奶牛 |
| 10 | 山西省（4） | 山西省晋龙养殖股份有限公司 | 山西省稷山县峪镇吴嘱村东 | 蛋鸡 |
| 11 |  | 临汾市九里香养殖有限公司 | 临汾市尧都县底镇许村 | 蛋鸡 |
| 12 |  | 山西如亮饲料有限责任公司 | 山西省原平市闫庄镇西常村 | 蛋鸡 |
| 13 |  | 山西凯永养殖有限公司 | 山西凯永养殖有限公司 | 生猪 |
| 14 | 内蒙古自治区（6） | 内蒙古富源牧业(兴安盟)有限责任公司 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇白音浩特嘎查南2公里 | 奶牛 |
| 15 |  | 扎赉特旗杜美牧业养殖场 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇八一牧场所在地 | 肉羊 |
| 16 |  | 内蒙古开鲁牧原有限公司 | 开鲁县开鲁镇体育场街 | 生猪 |
| 17 |  | 乌兰浩特市鸿辉蛋鸡养殖专业合作社 | 乌兰浩特市乌兰哈达东白音 | 蛋鸡 |
| 18 |  | 通辽洪泰农业发展有限公司 | 通辽市开鲁县义和塔拉镇 | 肉牛 |
| 19 |  | 赤蜂安泰清洁肉鸭养殖有限公司 | 赤蜂市宁城县汐子镇柏林村 | 肉鸭 |
| 20 | 辽宁省（3） | 大连洪家畜牧有限公司 | 大连市旅顺口区三润堡街道洪家村 | 蛋鸡 |
| 21 |  | 盘锦兴牧养殖有限公司一分公司 | 盘锦市盘山县古城子镇 | 肉鸡 |
| 22 |  | 阜新和康畜牧发展有限公司 | 阜新市阜蒙县扎兰营子镇 | 肉鸡 |
| 23 | 吉林省（3） | 长春永旭牧业有限公司同太养殖场 | 吉林省德惠市同太乡刁家村 | 蛋鸡 |
| 24 |  | 吉林阔源牧业有限公司 | 吉林省德惠市夏家店镇2814渔厂 | 生猪 |
| 25 |  | 开心农业长春有限公司 | 吉林省长春市九台区上河湾镇干沟村 | 肉鸭 |
| 26 | 黑龙江省（3） | 黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 | 黑龙江省大庆市肇州县经济开发区 | 蛋鸡 |
| 27 |  | 巴彦县大东北牧业集团有限公司 | 巴彦县黑山镇明山村姜保店屯 | 生猪 |
| 28 |  | 肇东市长青畜牧有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市海城乡海城村 | 奶牛 |
| 29 | 上海市（2） | 上海恒健农牧科技有限公司 | 上海市嘉定区南翔东开发区静唐路188号 | 生猪 |
| 30 |  | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | 上海市崇明区东平镇东瑞路575号 | 生猪 |
| 31 | 江苏省（5） | 南通新康德禽业有限公司 | 海安市高新区隆政村30组 | 蛋鸡 |
| 32 |  | 江苏徐鸿飞生态农业有限公司 | 如东县大豫镇九龙村21组 | 蛋鸡 |
| 33 |  | 江苏申牛牧业有限公司申丰牧场 | 盐城市大丰区海丰农场五大队民丰路 | 奶牛 |
| 34 |  | 华夏畜牧兴化有限公司 | 兴化市千垛镇黄花村 | 奶牛 |
| 35 |  | 正大食品(宿迁)有限公司皂河二场 | 宿迁市湖滨新区皂河镇闫南村 | 肉鸡 |
| 36 | 浙江省（4） | 湖州怡辉生态农业有限公司(肉羊) | 湖州市吴兴区塘红村谭家湾 | 肉羊 |
| 37 |  | 桐乡崇福玉香家庭农场 | 桐乡市崇福镇上市村陆家木桥 | 蛋鸡 |
| 38 |  | 浙江绿园禽业有限公司 | 丽水市天宁工业区天宁街881号 | 肉鸡 |
| 39 |  | 泰顺县一鸣生态农业有限公司 | 浙江省温州市泰顺县墩头村高场坪 | 奶牛 |
| 40 | 安徽省（4） | 安徽圣迪乐村生态食品有限公司 | 安徽省铜陵市义安区农业循环经济试验区 | 蛋鸡 |
| 41 |  | 安徽隐山畜牧业开发有限公司 | 安徽省池州市东至县泥溪镇 | 蛋鸡 |
| 42 |  | 安徽牧翔禽业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县石店 | 肉鸡 |
| 43 |  | 安徽省东江禽业有限责任公司 | 安徽省望江县高士镇武昌村 | 蛋鸡 |
| 44 | 福建省（4） | 福建省大丰山禽业发展有限公司 | 福建省三明市清流县赖坊镇寨下村 | 蛋鸡 |
| 45 |  | 福建阳光生态农业集团有限公司 | 福建平潭综合实验区城关镇翠园小区40号 | 生猪 |
| 46 |  | 南平市南山生态园有限公司 | 南平市延平区南山镇村尾村 | 奶牛 |
| 47 |  | 长泰明德蛋鸡养殖有限公司 | 福建省漳州市长泰县陈巷镇古农村西山 | 蛋鸡 |
| 48 | 江西省（4） | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 | 江西省抚州市临川区嵩湖乡江下村 | 肉鸡 |
| 49 |  | 高安市裕丰农牧有限公司 | 江西省高安市村前镇江头村 | 肉牛 |
| 50 |  | 丰城圣迪乐村生态食品有限公司 | 丰城市梅林镇低山村 | 蛋鸡 |
| 51 |  | 江西省清河畜牧科技实业有限公司 | 萍乡市芦溪县银河镇何家圳村 | 生猪 |
| 52 | 山东省（5） | 山东正邦生态农业发展有限公司孙集分公司 | 山东省济南市商河县孙集镇政府往北两公里 | 生猪 |
| 53 |  | 青岛田瑞生态科技有限公司 | 青岛市即墨区金口镇青威路456号 | 蛋鸡 |
| 54 |  | 高密南洋养殖有限公司第十二养殖场 | 山东省潍坊市高密市平日路东侧(夏庄镇王家官庄西侧) | 肉鸡 |
| 55 |  | 泰安金兰奶牛养殖有限公司 | 泰安市岱岳区满庄镇泥沟村 | 奶牛 |
| 56 |  | 日照金鑫生态农业科技有限公司 | 莒县陵阳镇东汪头村 | 蛋鸡 |
| 57 | 河南省（6） | 叶县双汇牧业有限公司15万头商品猪场 | 河南省平顶山市叶县保安镇杨令庄村 | 生猪 |
| 58 |  | 西华牧原农牧有限公司 | 西华县西夏镇东 | 生猪 |
| 59 |  | 河南华英农业发展股份有限公司出口二场 | 河南省潢川魏岗乡毛围子村 | 肉鸭 |
| 60 |  | 商丘爱格禽业有限公司 | 商丘市睢阳区包公庙郑庄村 | 蛋鸡 |
| 61 |  | 河南益生源农牧发展有限公司 | 河南省博爱县孝敬镇孝敬村北 | 蛋鸡 |
| 62 |  | 河南丰源和普农牧有限公司 | 西平县京港澳高速西平站西500米 | 生猪 |
| 63 | 湖北省（4） | 宜昌市昌伟农贸股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅林村(青品工业园) | 蛋鸡 |
| 64 |  | 湖北荷香水美生态农业有限公司 | 湖北省浠水县清泉镇月山村十三组 | 蛋鸡 |
| 65 |  | 湖北金林原种畜牧有限公司 | 湖北省武汉市江夏区乌龙泉街杨湖村特1号 | 生猪 |
| 66 |  | 湖北金旭农业发展股份有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路1号光谷软件园5栋6层506 | 生猪 |
| 67 | 湖南省（5） | 湘潭立华牧业有限公司 | 湘潭县中路铺镇凤形村创业园 | 肉鸡 |
| 68 |  | 浏阳市生旺种养专业合作社 | 湖南省浏阳市大瑶镇端里村建新组128号 | 蛋鸡 |
| 69 |  | 长沙县隆广生态农业科技有限公司 | 长沙县黄兴镇万龙村团山坡组 | 蛋鸡 |
| 70 |  | 湖南芭颉生态农牧有限公司 | 怀化市鹤城区黄金坳镇尽远 | 蛋鸡 |
| 71 |  | 湘村高科农业股份有限公司 | 娄底市娄星区新星南路1542号 | 生猪 |
| 72 | 广东省（5） | 广东三天鲜畜牧有限公司 | 广州市从化区鳌头镇务丰村北闸山地 | 蛋鸡 |
| 73 |  | 广州华美牛奶有限公司 | 广州市从化区整头镇横江村 | 奶牛 |
| 74 |  | 中山市白石鸡场有限公司 | 中山市三乡镇白石村白石鸡场有限公司 | 肉鸡 |
| 75 |  | 广东阳江广三保畜牧有限公司 | 广东省阳江市江城区双捷镇白鹤朗垌 | 生猪 |
| 76 |  | 阳江市阳东区宝骏畜禽养殖有限公司 | 广东省阳江市阳东区北惯镇三宝垌村木蛟龙 | 生猪 |
| 77 | 广西壮族自治区（3） | 广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司 | 广西柳州市柳江区柳石路15公里处 | 生猪 |
| 78 |  | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 广西玉林市西聚路16号 | 蛋鸡 |
| 79 |  | 广西参皇养殖集团有限公司 | 广西玉林市城西塘步岭工业区 | 肉鸡 |
| 80 | 海南省（1） | 海南传味番鸭养殖有限公司养鸭场 | 海南省琼海市塔洋镇群良村委会边新坡 | 肉鸭 |
| 81 | 重庆市（4） | 重庆大正畜牧科技有限公司云门山种猪场 | 重庆市合川区云门山大正公司 | 生猪 |
| 82 |  | 桂林大发养殖有限公司重庆分公司 | 璧山区碧泉街道双狮社区 | 肉鸡 |
| 83 |  | 重庆美健达农业开发有限公司 | 重庆市忠县拔山镇新花路542号 | 生猪 |
| 84 |  | 重庆市武隆区琪丽玉农业开发有限公司 | 重庆市武隆区港口镇芙蓉西路16号 | 生猪 |
| 85 | 四川省（3） | 成都心连心农业有限公司 | 崇州市白头镇三洞村12组8号 | 蛋鸡 |
| 86 |  | 四川省鱼凫部落生态农业开发有限公司 | 成都市彭州市桂花镇三圣村三组 | 蛋鸡 |
| 87 |  | 四川柠刚牧业有限公司 | 资阳市安岳县通贤镇金刚村七组 | 奶牛 |
| 88 | 贵州省（2） | 贵阳富之源农业科技有限公司 | 贵州省贵阳市修文县谷堡乡谷堡村 | 生猪 |
| 89 |  | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 贵州省赤水市延安路1号 | 肉鸡 |
| 90 | 云南省（4） | 昆明东辉农牧有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处乃古石林岔口 | 肉鸡 |
| 91 |  | 石林温氏畜牧有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处生态工业集中区 | 肉鸡 |
| 92 |  | 云南云岭广大峪口禽业有限公司 | 云南省红河州开远市乐百道办事处乍黑甸村 | 蛋鸡 |
| 93 |  | 云南牛牛牧业股份有限公司 | 云南省红河州泸西县白水镇大无浪村 | 奶牛 |
| 94 | 陕西省（3） | 西安鑫龙门农林科技有限公司奶山羊良种场 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇龙门村 | 奶山羊 |
| 95 |  | 大荔牧原农牧有限公司 | 陕西省渭南市大荔县官池镇工业园区晨光路 | 生猪 |
| 96 |  | 现代牧业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县横渠镇曹梁村 | 奶牛 |
| 97 | 甘肃省（2） | 甘肃三洋金源农牧股份有限公司 | 永昌县水源镇西大滩金武公路以东 | 肉羊 |
| 98 |  | 甘肃顶乐农牧有限公司 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇绿洲移民区 | 肉牛 |
| 99 | 青海省（2） | 大通录明养殖专业合作社 | 大通录明养殖专业合作社 | 蛋鸡 |
| 100 |  | 湟源金润养鸡场 | 湟源金润养鸡场 | 蛋鸡 |
| 101 | 宁夏回族自治区（2） | 银川湖城万头养殖有限公司 | 银川市兴庆区新世纪冷链15-4 | 生猪 |
| 102 |  | 盐池县冯记沟乡新村滩羊养殖专业合作社 | 盐池县冯记沟乡冯记沟村王冲庄自然村 | 肉羊 |
| 103 | 新疆维吾尔自治区（1） | 新疆天莱养殖有限责任公司 | 新疆博州博乐市阿热勒托海牧场牧业三队 | 肉羊 |
| 104 | 新疆生产建设兵团（1） | 石河子市泉旺牧业有限责任公司 | 新疆石河子总场朱家庄二小区85栋一号 | 奶牛 |

附件3—3

动物源细菌耐药性监测采样和检测技术要点

一、采样安排

（一）采样地点选择

各监测任务承担单位按照《监测计划》进行选场、采样和分离细菌。同时，负责对本省内设立的全国定点监测场（见下表）长期跟踪监测大肠杆菌和肠球菌耐药性变化趋势。

（二）采样类型

病死动物采集临床病料分离动物病原菌；健康动物采集泄殖腔或盲肠拭子分离大肠杆菌、肠球菌、沙门氏菌和弯曲杆菌；采集新鲜牛奶分离金黄色葡萄球菌。根据养殖场规模，每个场采样30~50份。

（三）监测的细菌种类

包括大肠杆菌、肠球菌（分为屎肠球菌和粪肠球菌）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌（分为空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌）、魏氏梭菌、伪结核棒状杆菌、副猪嗜血杆菌等。沙门氏菌和金黄色葡萄球菌可根据各地分离情况进行监测。

二、调查和记录

各监测任务承担单位要认真做好饲料和饲料药物添加剂来源与种类调查、采样前动物使用抗菌药物情况调查（预防用药和治疗用药）和采集样品的统计，据实填写采样记录表。

三、细菌分离与鉴定

采用选择性培养基，定向做大肠杆菌、肠球菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和弯曲杆菌分离，用生化试验、PCR技术或血清学方法对分离物进行鉴定。本年度分离监测的细菌种类与数量要求见《监测计划》。分离到的菌株在-20℃以下加甘油保护剂冷冻保存或用其它合适方法自行保存，沙门氏菌和弯曲杆菌送中国兽医药品监察所进行血清型鉴定后保存。

四、药物敏感性测定

用经中国兽医药品监察所质量认定的药敏试验板进行药物敏感性检测。目前已进行质量认定的药敏板生产企业有：天津市金章科技发展有限公司和上海星百生物技术有限公司。检测用质控菌株由中国兽医药品监察所统一供应。

附件3—4

采样记录表

采 样 地：       养 殖 场：

采样时间：        联系人姓名、电话

| 样品来源： 样品数量： |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ 猪 日龄 ____ □ 鸡 日龄 ____ □ 牛 日龄 ____ 其他________日龄 ____ | □ 消化道 □ 呼吸道 □ 泌尿生殖道 □ 肝胆 □ 脑 □ 淋巴结 □ 关节 £ 奶样 □ 皮肤 □ 粪便 其他______________ |  |
| 采样动物健康状况 养殖量 |  |  |
| □ 健康 □ 发病及症状 |  |  |
| 采样养殖场使用抗菌药情况 |  |  |
| 饲料来源、添加抗菌药种类 |  | 治疗用抗菌药种类与使用方式 |
| 生产厂名称 饲料添加的药物名称 剂量 使用时间 |  | 药物名称 使用方式 剂量 单个动物剂量 饮水添加剂量 饲料添加剂量 用药天数 |
| 样品分离菌株 |  |  |
| □ 大肠杆菌 □ 金黄色葡萄球菌 □ 肠球菌 □ 沙门氏菌 □ 空肠弯曲杆菌 其他__________________ |  | 菌株编号： 注：菌株编号按照“菌种、来源-采样地、采样年月-菌株编号”的格式进行。如EB-L0701-0001，其中：E（大肠杆菌）B（牛）L（鲁）07（年）01（月）-0001（菌株编号）。 菌种简写建议为：E（大肠杆菌）、S（沙门氏菌）、SA（金黄色葡萄球菌）、ECi（肠球菌）、CJ（空肠弯曲杆菌）、CC（结肠弯曲杆菌） 动物简写建议为：B（牛）、P（猪）、C（鸡）、D（鸭） |

注：a为喂奶猪或保温鸡，b为保育猪或生长鸡，c为育成猪或鸡，d为种母猪或产蛋鸡。

附件3—5

动物源细菌分离和鉴定方法

一、动物源大肠杆菌的分离与鉴定方法

1 范围

本方法规定了用于动物源大肠杆菌分离与鉴定的方法。

本方法适用于各种动物中大肠杆菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其它设备和材料如下。

2.1  冰箱：2℃～4℃和-20℃。

2.2  恒温培养箱：36℃±1℃。

2.3  电子天平：感量0.1g。

2.4  显微镜：10×～100×。

2.5  生物安全柜。

2.6  生化鉴定卡或商品化试纸条。

2.7  采样管或商品化采样棉拭子。

2.8  微量加样器：1μL～1000μL。

2.9  吸头（与微量加样器匹配）。

3 培养基和试剂

3.1 运送培养基。

3.2 麦康凯琼脂。

3.3 大肠杆菌阳性血清。

4 大肠杆菌分离与鉴定程序

大肠杆菌分离与鉴定程序见图1。

图1：大肠杆菌分离与鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

选择养殖场或屠宰场，灭菌棉拭子采集动物肛门或泄殖腔样品，置入运送培养基中，保存时间不超过48小时。

5.2 大肠杆菌的分离

5.2.1  拭子接种于麦康凯琼脂平板，36±1℃培养18～24h。

5.2.2 挑取粉红色、边缘光滑的可疑菌落，麦康凯琼脂纯化一代。

5.2.3 纯化后可疑菌落接种营养琼脂平板纯化，36±1℃培养16～18h，待进一步细菌鉴定。

5.3 大肠杆菌的鉴定

对于已纯化的菌落，可使用微生物生化鉴定系统或者生化试条进行生化鉴定。

必要时，采用大肠杆菌标准血清进行血清型鉴定。

二、动物源沙门氏菌的分离与鉴定方法

1范围

本方法规定了用于动物源沙门氏菌分离与鉴定的方法。

本方法适用于各种动物中沙门氏菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其它设备和材料如下。

2.1  冰箱：2℃～4℃和-20℃。

2.2  恒温培养箱：36℃±1℃和42℃±1℃。

2.3  电子天平：感量0.1g。

2.4  显微镜：10×～100×。

2.5  生物安全柜。

2.6  恒温水浴锅：37℃～100℃。

2.7  PCR仪。

2.8  电泳仪。

2.9  电泳凝胶成像分析系统（或紫外透射仪）。

2.10  冷冻离心机。

2.11  采样管或商品化采样拭子。

2.12  小型离心管。

2.13  微量加样器：1μL～1000μL。

2.14  吸头（与微量加样器匹配）。

2.15  漩涡仪。

2.16  微波炉。

3 培养基和试剂

3.1  标准菌株：沙门氏菌CVCC 541

3.2  DNA Maker

3.3  Taq DNA 聚合酶

3.4  dNTP

3.5  琼脂糖

3.6  5×TBE缓冲液

三羟甲基氨基甲烷（Tris）       54.0g

硼酸                           27.5g

0.5M  EDTA（pH8.0）            20mL

加纯净水至                     1000mL

3.7 50×TAE buffer

三羟甲基氨基甲烷（Tris）        242g

NA2EDTA.2H2O                    37.2g

醋酸                            57.1ml

加纯净水至                      1000mL

3.8  invA基因引物

上游为5′-GTG AAA TTA TCG CCA CGT TCG GGC AA-3′

下游为5′-TCA TCG CAC CGT CAA AGG AAC C -3′

3.9  运送培养基。

3.11 沙门氏菌显色琼脂。

3.12 沙门氏菌阳性血清。

3.13 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）。

3.14 四硫磺酸盐增菌液（TTB）。

3.15 核酸染料。

3.16 氯化钠。

4 沙门氏菌分离与鉴定程序

沙门氏菌分离与鉴定程序见图2。

图2 沙门氏菌的分离和鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

选择养殖场或屠宰场，用灭菌棉拭子采集动物肠道或泄殖腔（肛门）样品，置入运送培养基中，保存时间不超过48小时。

5.2 沙门氏菌的分离

5.2.1  将拭子置于SC增菌液，36℃±1℃培养18～24h 或TTB增菌液，42℃±1℃培养22～24h。

5.2.2 将菌液混匀，接种沙门氏菌显色培养基，36℃±1℃培养22～24h。

5.2.3 挑取沙门氏菌显色培养基上紫色可疑菌落，接种营养琼脂平板，36℃±1℃培养16～24h，待进一步细菌鉴定。

5.3 沙门氏菌的鉴定

5.3.1 生化鉴定

对于已纯化的菌落，可使用微生物生化鉴定系统或者生化拭条进行生化鉴定，或者通过5.3.2的方法进行分子生物学（PCR）鉴定。

必要时，用沙门氏菌标准血清进行血清型鉴定。

5.3.2 PCR法鉴定

5.3.2.1 PCR模板的制备

用接种环从营养琼脂上挑选16～24h的纯培养物，置于0.5mL灭菌生理盐水中，12000r/min离心2min，弃上清。再加0.5mL灭菌水，悬浮并涡旋混匀，100℃沸水中煮沸10min后，移至冰上，冷却后以12000r/min离心2min，取上清液为PCR模板。

5.3.2.2 PCR反应体系的配制

根据不同厂家PCR试剂用量，配制PCR反应体系，扩增片段长度约284bp。

5.3.2.3 PCR反应条件

95℃预变性5min，94℃变性30s, 64℃退火30s，72℃延伸30s, 30个循环，最后72℃延伸10min，同时设立阴性和阳性对照。

5.3.2.4 电泳

5.3.2.4.1 1.2%琼脂糖凝胶板的制备

称取1.2g琼脂糖，加入100mL0.5×TBE（或1×TAE）缓冲液中，加入核酸染料，依据样品数选用适宜的梳子，琼脂糖溶化后混匀倒入在水平台面上的凝胶盘中，胶板厚5mm左右。待凝胶冷却凝固后拔出梳子，取出胶块放入电泳槽中，加0.5×TBE（或1×TAE）缓冲液淹没胶面。

5.3.2.4.2 加样

取10µLPCR扩增产物和3µL上样缓冲液混匀后加入加样孔，每次电泳时，各做一个阳性对照和阴性对照。

5.3.2.4.3 电泳条件

电压110V，电泳时间30min。

5.3.2.5 结果判定

电泳结束后，取出胶块置于紫外投射仪上打开紫外灯观察或用凝胶成像仪进行成像分析。

如果某一待检样品扩增产物的条带与沙门氏菌阳性对照的条带在一条直线上，即条带与加样孔的距离相同，而阴性对照无此条带，则该样品分离到的菌株可初步判定为沙门氏菌，必要时可通过测序来进一步确证。

三、动物源金黄色葡萄球菌的分离与鉴定方法

1 范围

本标准规定了用于耐药性测定的动物源金黄色葡萄球菌的分离和鉴定方法。

本标准适用于牛奶、动物组织和上呼吸道中金黄色葡萄球菌的分离和鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

2.1  冰箱：0℃～4℃和-20℃。

2.2  恒温培养箱：36℃±1℃和42℃。

2.3  显微镜：10×～100×。

2.4  商品化或自制采样管。

2.5  无菌离心管

2.6  离心机。

2.8  商品化试条或微生物鉴定仪。

3 培养基和试剂

3.1  标准菌株：金黄色葡萄球菌ATCC29213

3.2  显色培养基

3.3  7.5%氯化钠肉汤10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤

3.4  营养肉汤或BHI肉汤

3.5  营养琼脂

3.6  新鲜兔血浆或商品用凝固酶试验兔血浆

3.7  0.3%过氧化氢液

3.8  0.85%无菌生理盐水

4 金黄色葡萄球菌分离和鉴定程序

金黄色葡萄球菌分离和鉴定程序见图3。

图3  金黄色葡萄球菌分离和鉴定程序

5 操作步骤

5.1  采样

5.1.1牛奶样品：到已选定的奶牛养殖场，现场采牛奶置入灭菌试管中，0℃～4℃保存，不超过48h。

5.1.2扁桃体、发病动物组织和上呼吸道拭子：无菌操作取发病动物组织和上呼吸道拭子，上呼吸道拭子置入灭菌试管中，0℃～4℃保存不超过48h。

5.1.3  吸取1mL牛奶样品或将上呼吸道拭子至盛有10mL 7.5%氯化钠肉汤或10 %氯化钠胰酪胨大豆肉汤中，振荡混匀。

5.2    增菌和分离培养

5.2.1  将上述样品匀液于36℃±1℃培养18～24 h。金黄色葡萄球菌在7.5%氯化钠肉汤中呈混浊生长。

5.2.2  将上述培养物，分别划线接种到显色培养基平板上，无菌操作将发病动物组织直接划线， 36℃±1℃培养24～48h。

5.2.3  挑取可疑菌落。用营养琼脂纯化一代，待进一步细菌鉴定。

5.3  金黄色葡萄球菌的鉴定

5.3.1生化鉴定  将在营养琼脂上培养24小时以内的待鉴定细菌，首先进行触酶试验，应为阳性。

将新鲜纯化、经触酶试验阳性待检细菌单个菌落，悬浮于5mL灭菌生理盐水，按照生化鉴定试条使用说明书操作，37℃培养18～24h后判读结果。

5.3.2血浆凝固酶试验法   挑取显色平板上可疑菌落1个或以上，分别接种到5mL BHI和营养琼脂平板，36℃±1℃培养18～24h。将在营养琼脂上培养24h以内的待鉴定细菌，首先进行触酶试验，应为阳性。

新鲜兔血浆制备：称取柠檬酸钠3.8g，加蒸馏水100mL,溶解后过滤，装瓶，121℃高压灭菌15min。取3.8%柠檬酸钠溶液一份，加兔全血四份，混好静置 (或以3000r/min 离心30 min)，使血液细胞下降，即可得血浆。

取新鲜配置兔血浆0.5 mL，放入小试管中，再加入BHI 培养物0.2～0.3 mL，振荡摇匀，置36℃±1℃温箱或水浴箱内，每半小时观察一次，观察6 h，如呈现凝固（即将试管倾斜或倒置时，呈现凝块）或凝固体积大于原体积的一半，被判定为阳性结果。同时以血浆凝固酶试验阳性和阴性葡萄球菌菌株的肉汤培养物作为对照。也可用商品化的试剂，按说明书操作，进行血浆凝固酶试验。

四、动物源弯曲杆菌的分离与鉴定方法

1 范围

本标准规定了动物源空肠弯曲菌和结肠弯曲菌的分离鉴定方法。

本标准适用于粪便拭子和盲肠内容物中空肠弯曲菌和结肠弯曲菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌与培养设备外，其他设备和材料如下。

2.1  采样管

2.2  采样棉拭子

2.3  生物安全柜

2.4  恒温培养箱: 25℃±1℃，36℃±1℃，42℃±1℃。

2.5  恒温水浴锅：37℃～100℃。

2.6  微需氧条件：5%氧气+10%二氧化碳+85%氮气，或商品化微需氧包。

2.7  显微镜：10×～100×。

2.8  微生物生化鉴定系统或者生化鉴定拭条

2.9  高速冷冻离心机：≥12000r/min。

2.10  小型离心管：1.5mL。

2.11  微量加样器：1μL～1000μL。

2.12  吸头（与微量加样器相匹配）

2.13  PCR仪

2.14  微波炉

2.15  电泳仪

2.16  电泳凝胶成像分析系统（或紫外透射仪）

3 培养基和试剂

3.1  质控菌株：空肠弯曲杆菌标准菌株（ATCC 33560）

3.2  DNA  Marker

3.3  引物及扩增片段长度

3.3.1  引物

空肠弯曲菌：上游 5’ CAT CTT CCC TAG TCA AGC CT    3’，下游 5’ AAG ATA TGG CAC TAG CAA GAC  3’，扩增片段长度为 773bp。

结肠弯曲杆菌：上游：AGG CAA GGG AGC CTT TAA TC，下游：TAT CCC TAT CTA CAA ATT CGCTAT CCC TAT CTA CAA ATT CGC，扩增片段长度为364bp。

3.4  运送培养基

3.5  弯曲菌选择性（CCD）培养基

3.6  哥伦比亚血琼脂培养基

3.7  生理盐水

3.8  10 ×PCR 缓冲溶液Ⅱ

3.9  氯化镁溶液（25mM）

3.10  Taq 聚合酶（0.5U/μL）

3.11  dNTPs（2mM）

3.12  琼脂糖

3.13  50×TAE缓冲液：将242gTris碱，57.1mL冰乙酸，100mL0.5M  EDTA（pH8.0），加纯水至1000mL。

1×TAE缓冲液： 临用时将50×TAE缓冲液1份加蒸馏水49份，混匀即可。

3.14  上样缓冲液

3.15  溴化乙锭溶液（10mg/mL）：称取1g溴化乙锭溶于100mL水中，用磁力搅拌器搅拌数小时直至完全溶解，避光冷藏（4℃）保存。

3.16  矿物油

4 空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌的分离与鉴定程序

空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌的分离与鉴定程序见图4。

图4  弯曲杆菌的分离和鉴定程序

5 操作步骤

5.1  分离与纯化

5.1.1 分离

将新鲜或者运送培养基中的粪便拭子或盲肠内容物在CCD培养基上涂抹，用经火焰灭菌并冷却的接种环与涂抹处垂直划线。

5.1.2 培养

将上述接种后的平板置于42℃±1℃恒温培养箱中，在微需氧条件下培养24h～48h。

5.1.3 纯化

观察24h培养与48h培养的琼脂平板上的菌落形态。挑取灰色、湿润、凸起、光滑圆润、边缘整齐的可疑单菌落，按3.2的培养条件培养纯化。

5.2鉴定

5.2.1生化鉴定

对于已纯化的菌落，可使用微生物生化鉴定系统或者生化拭条进行生化鉴定，并进行结果判定。或者通过5.1～5.4的试验进行分子生物学（PCR）鉴定。

5.2.2  分子生物学（PCR）鉴定

用接种环从哥伦比亚血琼脂培养基上挑取适量的纯培养物置于盛有0.5mL生理盐水的小型离心管中，12000r/min离心2min，弃上清。再加0.5mL灭菌水，悬浮并涡旋混匀，100℃沸水中煮沸10min后，取出置于冰浴中冷却5min后，12000r/min(4℃)离心2min，取上清作为PCR模板。

5.2.2.1  PCR反应体系

根据不同厂家PCR试剂用量，配制PCR反应体系。同时设立阴性和阳性对照。

5.2.2.2  PCR反应条件

采用的PCR反应条件见下表。

PCR反应程序表

5min, 94℃ 1min,94℃，1min,64℃，1min,72℃，2 1min,94℃，1min,62℃，1min,72℃，2 1min,94℃，1min,60℃，1min,72℃，2 1min,94℃，1min,58℃，1min,72℃，2 1min,94℃，1min,56℃，1min,72℃，2 1min,94℃，1min,54℃，1min,72℃，30 10min,72℃

5.2.2.3  电泳

5.2.2.3.1  1.0%琼脂糖凝胶板的制备

称取1.0g琼脂糖，加入100mL0.5×TBE缓冲液（或1×TAE缓冲液）中。加热融化后加5μL（10mg/mL）溴化乙锭，混匀后倒入放置在水平台面上的凝胶盘中，胶板厚5mm左右。依据样品数选用适宜的梳子。待凝胶冷却凝固后拔出梳子（胶中形成加样孔），放入电泳槽中，加0.5×TBE缓冲液（或1×TAE缓冲液）淹没胶面。

5.2.2.3.2  加样

取10µLPCR扩增产物和3µL上样缓冲液混匀后加入一个加样孔。每次电泳加阳性对照和阴性对照的扩增产物各1孔作为对照。

5.2.2.3.3  电泳条件

电压110V，电泳时间40min。

5.2.2.4  结果判定

电泳结束后，取出凝胶板置于紫外投射仪上打开紫外灯观察或用凝胶成像仪进行成像分析。

如果某一待检样品扩增产物的条带与空肠弯曲菌阳性对照的条带在一条直线上，即它们与加样孔的距离相同，则该样品分离到的菌株可判定为空肠弯曲杆菌；如果与结肠弯曲菌阳性对照的条带在一条直线上，即它们与加样孔的距离相同，则该样品分离到的菌株可判定为结肠弯曲杆菌；

必要时，可以通过测序来进一步确证。

五、 动物源屎肠球菌和粪肠球菌的分离与鉴定方法

1 范围

本方法规定了用于动物源屎肠球菌和粪肠球菌分离与鉴定的方法。

本方法适用于各种动物中屎肠球菌和粪肠球菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其它设备和材料如下。

2.1  冰箱：2℃～4℃和-20℃。

2.2  恒温培养箱：36℃±1℃。

2.3  电子天平：感量0.1g。

2.4  显微镜：10×～100×。

2.5  生物安全柜。

2.6  生化鉴定卡或商品化试条。

2.7  采样管或商品化采样棉拭子。

2.8  微量加样器：1μL～1000μL。

2.9  吸头（与微量加样器匹配）。

3 培养基和试剂

3.1 运送培养基。

3.2 肠球菌显色培养基。

4 屎肠球菌和粪肠球菌分离与鉴定程序

屎肠球菌和粪肠球菌分离与鉴定程序见图5。

图5  屎肠球菌和粪肠球菌分离与鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

选择养殖场或屠宰场，灭菌棉拭子采集动物肛门或泄殖腔样品，置入运送培养基中，保存时间不超过48小时。

5.2 屎肠球菌和粪肠球菌的分离

5.2.1  拭子接种于肠球菌显色琼脂平板，36℃±1℃培养18～24h；

5.2.2 挑取红色至紫红色的可疑菌落，显色琼脂上纯化一代，

5.2.3 纯化后可疑菌落接种营养琼脂平板纯化，36℃±1℃培养16～18h，待进一步细菌鉴定。

5.3 屎肠球菌和粪肠球菌的鉴定

对于已纯化的菌落，可使用微生物生化鉴定系统或者生化试条进行生化鉴定、判定结果。

必要时，采用肠球菌标准血清进行血清型鉴定。

六、动物源魏氏梭菌分离与鉴定方法

1 范围

本方法规定了畜禽源魏氏梭菌（Clostridium perfringens）的分离与鉴定。

本方法适用于畜禽源魏氏梭菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

需要的主要设备和材料如下：

2.1 商品化采样管或采样棉签；

2.2 普通冰箱：2 ℃～4℃和-20℃；

2.3 超低温冰箱：-80℃；

2.4 恒温培养箱：37℃；

2.5 恒温水浴锅：37℃～100℃；

2.6 生物安全柜；

2.7 天平：感量0.1 g；

2.8 显微镜：10×～100×；

2.9 微量加样器及吸头：1μL-1000μL；

2.10接种环或接种针；

2.11 离心管：2mL，5mL；

2.12 试管：18mm×180mm；

2.13 培养皿：直径60 mm，直径90 mm；

2.14 厌氧气罐：用于厌氧工作站，气体成分：88%N2，7%H2，5%CO2；

2.15 密封培养罐；

2.16厌氧产气袋：用于密封罐，可吸收罐中的全部O2，同时产生约21%的CO2；

2.17 厌氧工作站；

2.18 PCR仪；

2.19 微波炉；

2.20 电泳仪；

2.21 电泳凝胶成像分析系统。

3 培养基和试剂

3.1 运送培养基

3.2 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）

3.3 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂

3.4 脑心浸液（BHI）琼脂

3.5 绵羊血琼脂平板

3.6 P-15B D-环丝氨酸

3.7 灭菌液体石蜡

3.8 无菌生理盐水

3.9 缓冲动力-硝酸盐培养基

3.10 硝酸盐还原试剂

3.11 乳糖-明胶培养基

3.12 含铁牛乳培养基

3.14 革兰氏染色液

3.15 硝酸盐还原试剂

试剂甲：对氨基苯磺酸溶液，试剂乙：α-萘酚乙酸溶液。

3.16 商品化细菌DNA提取试剂盒

3.17 质控菌株：粪肠球菌 ATCC29212，金黄色葡萄球菌 ATCC29213

3.18 DNA Marker（2000bp）

3.19 Taq DNA 聚合酶

3.20 dNTPs

3.21 琼脂糖

3.22 50×TAE缓冲液

242g三羟甲基氨基甲烷（Tris）碱，57.1mL冰乙酸，100mL 0.5M EDTA(pH8.0)，加纯水至1000mL

3.23 1×TAE缓冲液

临时用是将50×TAE缓冲液1份加蒸馏水49份，混匀即可。

3.24 核酸染料

3.25 16S rDNA通用引物（预期扩增子大小为1500bp）

上游为27F：AGAGTTTGATCCTGGCTCA

下游为1492R: GGTTACCTTGTTACGACTT

4 魏氏梭菌的分离与鉴定程序

图6  魏氏梭菌分离与鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

5.1.1 肛拭子或泄殖腔拭子：做好采样准备后赴养殖场或屠宰厂，针对拟采样的健康畜/禽或发病畜/禽个体，用无菌棉签插入其肛门或泄殖腔采集粪便，采集的健康畜/禽与发病畜/禽的样品比例为1:1，置于运送培养基。

5.1.2 粪便样品：做好采样准备后赴养殖场或屠宰厂，针对拟采样的健康畜/禽或发病畜/禽，用无菌棉签蘸取其排泄的新鲜粪便（用灭菌镊子扒开粪便表皮，蘸取内部粪便），置于运送培养基。

5.1.3 肠道内容物：做好采样准备后赴养殖场或屠宰厂，针对拟采样的屠宰或剖检畜/禽，无菌剪取其正常/异常肠段（盲肠或结肠段），结扎后置于无菌自封袋。

5.1.4 将上述采集的样品，做好标注后立即置于带有冰袋的保温设备中，转运至试验室（转运时间不超过48h）。

5.2 增菌和分离纯化

5.2.1 增菌培养

（1）棉拭子和粪便样品：从盛有样品的运送培养基中吸取液体200μL，放入含2mL FTG的5mL离心管中，加入灭菌液体石蜡封住液面，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h进行增菌；

（2）肠道内容物：无菌剪开肠段，用接种环刮取内容物， 放入含2mL FTG的5mL离心管中混匀，用石蜡封住液面，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h进行增菌。

5.2.2分离纯化

吸取增菌液1mL放入90mm无菌平皿内，每个平皿倾注冷却至50 ℃的TSC 15 mL，混匀。琼脂凝固后，再加10 mL 冷却至50 ℃的TSC均匀覆盖于表层。待琼脂再次凝固后，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h。挑取黑色且有乳白色晕圈的单菌落接种于绵羊血琼脂平板上，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，挑取有溶血环的菌落。用相同绵羊血琼脂平板纯化2-3次。

5.3 魏氏梭菌鉴定

5.3.1 菌株培养

从绵羊血琼脂平板上任选5 个（小于5 个全选）有溶血环的菌落，分别接种到FTG 培养基，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h。

5.3.2 形态观察

挑取菌落进行革兰氏染色，镜检观察细菌形态。魏氏梭菌为革兰氏阳性粗短杆菌，呈紫色，有时可见芽孢体。如果形态多样，表明培养液不纯，应划线接种绵羊血琼脂平板，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，挑取单个典型有溶血环的菌落接种到FTG 培养基，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，做进一步纯化。已纯化的菌株可用于后续的生化鉴定或PCR鉴定试验。

5.3.3 牛乳汹涌发酵试验

取生长旺盛的FTG 培养液1 mL 接种于含铁牛乳培养基，在46 ℃±0.5 ℃水浴中培养2 h 后，每小时观察一次有无“暴烈发酵”现象，该现象的特点是乳凝结物破碎后快速形成海绵样物质，通常会上升到培养基表面。5 h 内不发酵者为阴性。魏氏梭菌发酵乳糖，凝固酪蛋白并大量产气，呈“暴烈发酵”现象，但培养基不变黑。

5.3.4 生化鉴定

（1）硝酸盐还原—动力试验 用接种环（针）取FTG 培养液穿刺接种缓冲动力-硝酸盐培养基，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h。在透射光下检查细菌沿穿刺线的生长情况，判定有无动力。有动力的菌株沿穿刺线呈扩散生长，无动力的菌株只沿穿刺线生长。然后滴加0.5 mL 试剂甲和0.2 mL 试剂乙以检查亚硝酸盐的存在。15 min 内出现红色者，表明硝酸盐被还原为亚硝酸盐；如果不出现颜色变化，则加少许锌粉，放置10 min，出现红色者，表明该菌株不能还原硝酸盐。魏氏梭菌无动力，能将硝酸盐还原为亚硝酸盐。

（2）乳糖发酵-明胶液化试验 用接种环（针）取FTG 培养液穿刺接种乳糖-明胶培养基，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，观察结果。如发现产气和培养基由红变黄，表明乳糖被发酵并产酸。将试管于5 ℃左右放置1 h，检查明胶液化情况。如果培养基是固态，再放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，重复检查明胶是否液化。魏氏梭菌能发酵乳糖，使明胶液化。

5.3.5 分子生物学（PCR）鉴定

（1）PCR模板制备  从FTG培养基中取0.5-1mL纯培养物，于灭菌的1.5mL离心管中，按细菌DNA提取试剂盒操作指南提取菌株基因组DNA，作为PCR模板。

（2）PCR反应体系配制  总体积为50μL，其中PCR Taq DNA聚合酶25μL，16S rDNA通用引物上、下游各1μL，模板1μL，dd H2O 22μL，设立阴性与阳性对照。

（3）PCR反应条件  94℃预变性 5min；94℃ 30s，50℃ 30s，72℃ 1min30s，共30个循环；72℃ 7min。扩增产物长度约为1500bp。

（4）电泳  反应结束后，将PCR产物以1.0%琼脂糖凝胶电泳检测，电泳条件为：电压120V，电泳时间25min。电泳结束后，用凝胶成像仪进行成像分析。

（5）结果判定  将电泳后显示条带的PCR产物送去测序公司进行16S rRNA测序，将返回的测序结果用NCBI上的Blast进行比对分析。

5.4 菌种保存

将鉴定完毕并确认是魏氏梭菌的菌株接种于绵羊血琼脂平板上，放入厌氧工作站或密封培养罐中，37 ℃厌氧培养20-24 h，将板子上的菌落全部刮下，置于含有500μL FTG的1.5mL离心管，和500μL甘油（60%）充分混匀，放入-80℃超低温冰箱保存。

七、副猪嗜血杆菌的分离与鉴定方法

1 范围

本方法规定了动物源副猪嗜血杆菌的分离与鉴定方法。

本方法适用于副猪嗜血杆菌的分离与鉴定。

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其它设备和材料如下。

2.1  冰箱：2-4℃和-20℃。

2.2  恒温培养箱：37±1℃。

2.3  电子天平：感量0.1g。

2.4  分析天平：感量0.1mg

2.5  恒温水浴锅：37℃～100℃

2.6  生物安全柜

2.7  显微镜：10×～100×

2.8  PCR仪

2.9  电泳仪

2.10  电泳凝胶成像分析系统（或紫外透射仪）

2.11  微量加样器：1μL～1000μL

2.12  吸头（与微量加样器匹配）

2.13 细菌多位点接种仪

2.14  96孔板

3 培养基和试剂

标准菌株：副猪嗜血杆菌SH0165

质控菌株：胸膜肺炎放线杆菌ATCC 27090

3.1 无支原体胎牛血清。

3.2 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）

3.3 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）

3.4 Amies运送培养基

3.5 辅酶NAD

3.6 DNA Maker 2000

3.7 Taqmix DNA 聚合酶

3.8  琼脂糖

3.9 50×TAE buffer

三羟甲基氨基甲烷（Tris）     242g

NA2EDTA.2H2O                    37.2g

醋酸                           57.1ml

加纯净水至                      1000mL

3.10  16sRNA引物

上游引物 5’-GGCTTCGTCACCCTCTGT-3’

下游引物 5’-GTGATGAGGAAGGGTGGTGT-3’

4 副猪嗜血杆菌分离与鉴定程序

图7  副猪嗜血杆菌分离鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

选择养殖场或屠宰场，灭菌棉拭子采集动物鼻腔拭子，或屠宰猪的完整肺脏、心包液、胸腔积液、关节液和脑脊液，置入冰盒中，保存时间不超过48小时。鼻腔拭子置于加有1%NAD的Amies运送培养基中。

5.2 副猪嗜血杆菌的分离

5.2.1 肺脏：用酒精灯火焰对肺脏表面进行消毒，用消毒的剪刀和镊子剪取一小块病灶，用内切面在加有5%胎牛血清和10μg/mL NAD的TAS平板边缘1/4涂板，再用无菌的接种环采取三线式划法，对细菌进行划线分离培养，37℃培养36-48h；取鼻腔拭子于加有5%胎牛血清和10μg/mL NAD的TAS平板上三段划线，37℃培养36-48h。

5.2.2 挑取半透明、边缘光滑的可疑菌落于2.5mL加有5%胎牛血清和10μg/mL NAD的无菌TSB肉汤，37℃培养18-24h。

5.2.3 纯化后可疑菌落接种营养琼脂平板纯化，37℃培养36h，待进一步细菌鉴定。

5.3 副猪嗜血杆菌的鉴定

5.3.1 镜检

挑取纯培养的圆形、光滑、无色透明可疑菌落涂片，革兰染色后，显微镜下观察细菌形态。副猪嗜血杆菌为革兰氏阴性短杆菌，菌体大小不一。

5.3.2 卫星实验

用接种环分别挑取上述可疑菌的单菌落，水平划线于绵羊鲜血琼脂平板上， 再挑取金黄色葡萄球菌垂直于水平线划线，３７℃ 培养 ２４ ｈ～４８ ｈ，观察是否有“卫星生长”现象。

5.3.3 副猪嗜血杆菌的PCR鉴定

在纯化培养后的TSA 培养基上挑取单菌落，接入加有1% NAD 与5%胎牛血清的胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)培养基中，37℃，220 r/min 摇床振荡培养18h左右。取培养后的菌液1μL做PCR鉴定，阳性对照为副猪嗜血杆菌参考株SH0165。阴性对照不加模板。根据副猪嗜血杆菌16S rRNA(M75065)序列设计引物。由金斯瑞生物技术有限公司合成，见表5-1。采取20 μL反应体系，组成成分见表5-2。反应条件为：94℃预变性5 min；94℃变性10 s，59℃退火10 s，72℃延伸1 min，30 个循环；最后72℃延伸10 min。

表1 副猪嗜血杆菌PCR鉴定引物序列

| 引物 | PCR引物序列 | 目标条带 |
| --- | --- | --- |
| 上游引物 | 5’-GGCTTCGTCACCCTCTGT-3’ | 822 bp |
| 下游引物 | 5’-GTGATGAGGAAGGGTGGTGT-3’ |  |

表2 PCR体系各组分一览表

| 组成成分 | 用量(μL) |
| --- | --- |
| 2×EasyTaq Super Mix | 10 |
| 上游引物 | 1 |
| 下游引物 | 1 |
| 菌液 | 1 |
| 灭菌双蒸水 | 7 |

5.3.4  1%琼脂糖凝胶电泳

5.3.4  1%琼脂糖凝胶电泳

称取1g琼脂糖，加入100mL 1×TAE 缓冲液中，加入核酸染料，依据样品数选用适宜的梳子，琼脂糖溶化后混匀倒入在水平台面上的凝胶盘中，胶板厚5mm左右。待凝胶冷却凝固后拔出梳子，取出胶块放入电泳槽中，加1×TAE缓冲液淹没胶面。

取10µLPCR扩增产物和3µL上样缓冲液混匀后加入加样孔，每次电泳时，各做一个阳性对照和阴性对照。电泳条件：电压110V，电泳时间30min。

结果判定：电泳结束后，取出胶块置于紫外投射仪上打开紫外灯观察或用凝胶成像仪进行成像分析。如果某一待检样品扩增产物的条带与副猪嗜血杆菌阳性对照的条带在一条直线上，即条带与加样孔的距离相同，而阴性对照无此条带，则该样品分离到的菌株可初步判定为副猪嗜血杆菌。

5.4 副猪嗜血杆菌的保存

在纯化后的平板上挑取单菌落与8mL肉汤中，置于37℃摇床中培养18~24h，待菌液生长至对数期，于9000r/min，离心3分钟，弃去上清液，加入4mL灭菌的脱脂牛奶，重悬。再分装值灭菌的冻干管，每管1mL。再将分装的菌进行逐级冷冻，先后置于4℃，-20℃，-80℃至少4h以上。最后将菌液置于冻干机冻干1~2天，冻干后置于-80℃冰箱长期保存。

八、动物源伪结核棒状杆菌的分离与鉴定方法

1 范围

本标准规定了动物源伪结核棒状杆菌的分离鉴定方法。

本标准适用于脓汁中伪结核棒状杆菌的分离鉴定

2 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

2.1 生物安全柜

2.2 冰箱：0 ℃ ~ 4 ℃ 和 -20 ℃

2.3 恒温培养箱：36 ℃ ± 1 ℃

2.4 显微镜：10 ×~ 100 ×

2.5 EP管:1.5 ml

2.6 采样管

2.7 采样棉拭子

2.9 微量加样器

2.10 吸头 （与微量加样器相匹配）

2.11 PCR仪

2.12 微波炉

2.13 电泳仪

2.14 电泳凝胶成像分析系统（或紫外透射仪）

3 培养基和试剂

3.1 DNA Marker

3.2 引物及扩增片段长度

PLD基因引物：

上游：CTCAAGGCGTGGATGA

下游：GGTAGCCAGATGGTGAGTAG

3.3 运送培养基

3.4 10 ％的绵羊脱纤血平板

3.5 2×Taq PCR MasterMix （含染料）

3.6 琼脂糖

3.7 50×TAE缓冲液：将242 g Tris 碱，57.1 ml 冰乙酸，100 ml 0.5M EDTA（pH 8.0），加纯水至1000 ml。

1×TAE缓冲液：临用时将50×TAE缓冲液1份加蒸馏水49份，混匀即可。

3.8 溴化乙锭溶液（10㎎/ml）：称取1 g溴化乙锭溶于100 ml水中，用磁力搅拌器搅拌数小时至完全溶解，避光冷藏（4 ℃）保存。

4 伪结核棒状杆菌分离与鉴定程序

图8  伪结核板状杆菌分离鉴定程序

5 操作步骤

5.1 采样

无菌采取脓汁样品置于运送培养基中，0 ℃—4 ℃保存。

5.2分离与纯化

5.2.1 分离

将新鲜的或运送培养基中的脓汁拭子在10％绵羊脱纤血琼脂平板上涂抹，用经火焰灭菌后冷却的接种环划线。

5.2.2 培养

将上述接种后的平板置于37 ℃ 恒温培养箱中培养24h~48h。

5.2.3 纯化

观察24h和48h的血琼脂平板上的菌落形态，挑取圆形、不透明、干燥、松脆、瓷白色或淡黄色、不溶血或仅有狭窄α溶血的小菌落按5.2.2培养条件培养纯化。（革兰氏染色呈阳性小球杆菌）

5.3鉴定

5.3.1 生化鉴定

对于已纯化的菌落，可使用细菌微量生化反应管进行生化鉴定，并对照《伯杰氏细菌鉴定手册》进行结果判定。

5.3.2 PCR鉴定

5.3.2.1 PCR模板的制备

用接种环从血平板上挑取适量的纯培养物置于盛有0.5 ml生理盐水的小型离心管中，12000r/min离心两分钟，弃上清。再加0.2ml灭菌水涡旋混匀，100℃水浴10min，12000r/min离心两分钟，取上清作为PCR模板。

5.3.2.2 PCR反应体系

根据不同厂家PCR试剂用量，配置PCR反应体系。扩增目的片段长度约758 bp.

5.3.2.3 PCR反应条件

94 ℃预变性2min，94 ℃变性30s，54℃退火30s，72℃延伸50s，30个循环，最后72℃终延伸10min，同时设立阴性和阳性对照。

5.3.2.4 电泳

称取1.0g琼脂糖，加入100ml 1×TAE缓冲液。加热熔化后倒入水平台面的凝胶盘中，胶板厚约5 mm。依据样品数选择适宜的梳子。凝胶凝固后，放入电泳槽，于加样孔中加样，以 DL2000为对照，120v，30min 后，在溴化乙锭溶液中浸泡20min。之后于紫外凝胶成像系统或紫外投射仪中观察结果。

5.3.2.5 结果判定

如果某一待检样品扩增产物的条带与伪结核棒状杆菌阳性对照的条带在一条直线上，即他们与加样孔的距离相同，则该样品可判定为伪结核棒状杆菌。必要时可通过16S rRNA测序进行进一步验证。

附件3—6

药敏试验检测试剂盒使用（MIC测定）操作方法

1 范围

本方法规定了动物源细菌（大肠杆菌、沙门氏菌、肠球菌、金黄色葡萄球菌、副猪嗜血杆菌、魏氏梭菌和伪结核棒状杆菌）药敏检测试剂盒的操作方法。

2 材料

除微生物实验室常规灭菌设备外，其他设备和材料如下：

2.1 恒温培养箱35±2℃

2.2 生物安全柜

2.3 浊度计或者标准比浊管

2.3 微量加样器1uL~1000uL

2.4 吸头（与微量加样器匹配）

3 操作步骤

取出试剂盒，打开包装待用。

菌液制备

将无菌棉签用生理盐水润湿后，直接取过夜培养皿上数个新鲜菌落，与适量无菌生理盐水混匀。然后，用标准比浊管或者浊度计校正菌液浓度至0.5麦氏单位（1~2×108CFU/mL）。最后，用试剂盒中的肉汤按照使用说明书要求的倍数稀释，混匀备用。

菌液接种

除空白对照外，其余的95孔加入制备好（用前要混匀）的菌液100µL

空白对照孔中加入100µL无菌肉汤。盖好板盖并记录菌号。

孵育

将检测板置于35℃±2℃很稳培养箱中孵育16~18小时。

观察结果

在衬有黑底板的光线下，用肉眼观察。

先观察阴性对照孔和阳性对照孔：阴性对照孔应无细菌生长，孔内液体未见浑浊；阳性对照孔内应有细菌生长所形成的圆形或者网状沉淀。

如果阴性和阳性对照结果正常，继续观察其余孔内细菌生长情况，在无细菌生长的孔内所含最低抗菌药物浓度即为最低抑菌浓度（MIC）。

4 结果记录

将MIC结果记录在敏感性检测结果统计表中。

敏感性检测结果统计表

- G-菌（大肠杆菌、沙门氏菌和副猪嗜血杆菌）MIC

- 养殖场：       检测员：        年   月   日

| 菌株编号 | 氨苄西林 | 阿莫西林/克拉维酸 | 头孢他啶 | 头孢噻呋 | 庆大霉素 | 大观霉素 | 四环素 | 氟苯尼考 | 磺胺异噁唑 | 复方新诺明 | 恩诺沙星 | 氧氟沙星 | 美罗培南 | 乙酰甲喹 | 安普霉素 | 黏菌素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM | A/C | CTD | CFT | GM | SPT | TE | FFC | SF | SXT | ENR | OFX | IPM | MEQ | AP | COL |

注：直接填写检测的MIC数值。

（2）G+菌（肠球菌、金黄色葡萄球菌和伪结核棒状杆菌）MIC

养殖场：       检测员：        年   月   日

| 菌 株 编 号 | 青霉素 | 阿莫西林/克拉维酸 | 头孢噻呋 | 头孢西丁 | 苯唑西林 | 庆大霉素 | 多西环素 | 恩诺沙星 | 氧氟沙星 | 磺胺异噁唑 | 复方新诺明 | 氟苯尼考 | 红霉素 | 克林霉素 | 替米考星 | 泰妙菌素 | 利奈唑胺 | 万古霉素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | A/C | CFT | CX | OXA | GEN | DOX | ENR | OFL | SF | SXT | FFC | ERY | CLI | TIL | TM | LNZ | VA |

注：直接填写检测的MIC数值。

- 弯曲杆菌MIC

- 养殖场：       检测员：        年   月   日

| 菌株编号 | 庆大霉素 | 四环素 | 萘啶酸 | 环丙沙星 | 氟苯尼考 | 红霉素 | 克林霉素 | 阿奇霉素 | 泰利霉素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEN | TET | NAL | CIP | FFC | ERY | CLI | AZI | TEL |

注：直接填写检测的MIC数值。

（4）肠球菌和魏氏梭菌MIC（促生长抗菌药物监测）

养殖场：       检测员：        年   月   日

| 菌株编号 | 阿维拉霉素 | 维吉尼亚霉素 | 四环素 | 吉他霉素 | 杆菌肽 | 那西肽 | 黄霉素 | 恩拉霉素 | 喹烯酮 | 氟苯尼考 | 沃尼妙林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AVL | VGA | TET | FFN | BCT | NOS | FLV | ERA | QCT | FFC | VOL |

注：直接填写检测的MIC数值。